## Anexo Tecnico No. 4 Conv 001
ANEXO TÉCNICO No. 4
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA Y MOBILIARIOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN POR REPOSICIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.
SANATORIO DE AGUA DE DIOS ESE
ITEM | DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O MOBILIARIO | ESPECIFICACIONES MINIMAS EXIGIDAS | CANT | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA | IVA UNITARIO | PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
1 | BASCULA ADULTO CON ESTADIMETRO | 1. Despliegue del peso digital. | 3 |  |  | 0
2. Capacidad minima 180 kilogramos.
3. Sensibilidad de 100 gramos o mayor
4. Conversion de libras a kilos, HOLD y TARA.
5. Estadimetro con rango de medición: 80 a 195 cm. o mayor.
6. Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. y/o baterías
2 | PIEZA DE MANO DE ALTA | 1. Rotación entre（velocidad） 340.000 - 480.000 min-1 | 6 |  |  | 0
2. Tamaño del Cabezal MINI O ESTANDAR.
3. Material resistente a la corrosión
4. Sistema de acople de fresa con llave O Push Botton
5. Esterilizable en autoclave hasta un máximo de 135°C.
3 | MICROMOTOR CON CONTRANGULO | 1. Set micromotor neumático, debe incluir contraangulo | 2 |  |  | 0
2. Maximo de revoluciones 40.000 rpm para el contra angulo y 25000 rpm para el micromotor.
3. Bajo nivel de ruido y vibración
4. Conexión tipo borden
5. Boquilla spray
4 | MONITOR SIGNOS VITALES | 1. Monitor pantalla mínimo de 10 pulgadas | 2 |  |  | 0
2. Pantalla TFT o tecnología superior
3. Con capacidad de conexión a red de monitoreo
4. Protección contra descarga de desfibrilador
5. Detección de marcapasos
6. Al menos 6 curvas simultaneas en pantalla
7. ECG que permita despliegue con análisis del segmento ST
8. Pletismografía
9. Frecuencia cardiaca
10. Frecuencia respiratoria
11. Saturación de oxigeno
12. Presión no invasiva (sistólica, diastólica, y media)
13. Temperatura
14. Modo manual y automático a diferentes intervalos de tiempo para tomar la presión
15. Tendencias gráficas y Tabulares
16. Revision de Tendencias 120 Horas
17. Con batería de al menos 2 horas de duración
18. Indicadores de alarmas audibles y visibles
19. Alarma de apnea
20. Alarmas del sistema que indique estado de funcionamiento del monitor
21. Con silenciador de alarmas
5 | BASCULA PESA BEBÉ | 1. Bascula electronica/digital | 1 |  |  | 0
2. Capacidad mínima: 44 libras / 20 kg
3. Resolución min: 10 g
4. Conectividad por USB
5. Pantalla de cristal líquido (LCD)
6. Funciones: Conversión de LB / KG, Bloqueo de LB / KG, Tara, Retención / Liberación,, Apagado automático
7. Dimensiones min de la bandeja (AxAxP): 30 mm x 150 mm x 310 mm
8. Cinta métrica: 0 - 24 pulgadas / 0 - 50 cm o mayor
9. Alimentación por baterías y/o transformador de 110V
6 | DESFIBRILADOR | 1. Desfibrilador monitor de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico | 1 |  |  | 0
2. Desfibrilador:
2.1 Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión
2.2 Con selector de nivel de energía para descarga bifásica de 1 a 360 joules.
2.3 Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
2.4 Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).
3. Marcapasos
3.1 Onda Cuadrada
3.2 Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.
3.3 Duración de pulso de 40 milisegundos o menor.
3.4 Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
3.5 Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
3.6 Despliegue de parámetros en pantalla
4. Monitor:
4.1 Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
4.2 Con despliegue numérico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG.
4.3 Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español.
5. Palas:
5.1 Para excitación externa, adulto/pediátricas que detecten actividad electro cardiográfica.
5.2 Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
5.3 Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
5.4 Con posibilidad de uso de electrodos o palas para desfibrilación
6. Alarmas:
6.1 Alarmas fisiologicas,alarmas tecnicas
6.3 indicador estado de la batería.
7. Impresora integrada, con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado
8. Batería, recargable e integrada
8.1Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 1.5 horas de monitoreo continuo como mínimo
8.2Tiempo de carga máximo de 4.5 horas.
9. Cable de paciente de 5 puntas como mínimo
7 | BASCULA ADULTO CON ESTADIMETRO | 1. Despliegue del peso digital. | 1 |  |  | 0
2. Capacodad minima 180 kilogramos o mayor.
3. Sensibilidad de 100 gramos o mayor (50 gramos).
4. Conversion de libras a kilos, HOLD y TARA.
5. Estadimetro con rango de medición: 80 a 195 cm. o mayor.
6. Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. y/o baterías
8 | EQUIPO DE RX CONVENCIONAL | 1. GENERADOR | 1 |  |  | 0
1.1.1 Generador de capacidad mínima de 40 kW hasta 52 KW
1.1.2 Rango de KV 125 kV o mayor
1.1.3 Rango mA: 400 mA o mayor.
1.1.4 Rango mAs: 0.5 o menor — 400 o mayor
1.1.5 Voltaje de entrada: 200 - 230 VAC
1.1.6 Rango de Tiempo: 2 milisegundo o menor a 10 segundos
1.1.6.1 Panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs
1.1.7 Composición de imágenes panorámicas (Stitching o huesos largos).
1.1.8 Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 140 ó mayor
1.2 TUBO DE RAYOS X
1.2.1 Capacidad Calórica del Ánodo mínimo 140 KHU o mayor
1.2.2 Tamaños de Puntos Focales: 0.6mm o menor / 1.2 mm o mayor
1.3 COLUMNA PORTATUBOS: Montaje de piso
1.3.1 Desplazamiento longuitudinal de 220 cm o mayor, Movimiento lateral de 20 cm o mayor
1.4 SOPORTE / ESTATIVO DE PARED O BUCKY DE PARED
1.4.1 Bandeja de cassette compatible con tamaños hasta 14” x 17” (35cm x 43cm)
1.5 COLIMADOR MANUAL
1.6 MESA FLOTANTE
1.6.1 Dimensiones tablero (largo x ancho): 200cm o mayor x 75 cm o mayor
1.6.2 Rango desplazamiento longitudinal: 90 cm o mayor
1.6.3 Rango desplazamiento lateral: +/-12 cm o mayor
1.6.4 Bandeja de cassette rotativa compatible con tamaños de 8”x10” (18cm x 24cm) hasta 14” x 17” (35cm x 43cm) o mayor
1.7 (2) DETECTORES DIGITALES
1.7.1 Uno para la mesa y otro para bucky de pared
1.7.2 Uno para bucky de pared
1.7.3 Adquisición o profundidad de imagen de 12 bits o mayor
1.7.4 Matriz de 2000 x 2000 pixeles ó mayor.
1.7.5 Tamaño de Panel Plano: De 14" x 17"
1.7.6 Material centellador: Yoduro de cesio (CsI) o Gadolineo (Gd)
1.7.7 Peso: 2,6 Kg o Mayor
1.8 SISTEMA DE POST-PROCESAMIENTO DIGITAL
1.8.1 Monitor LCD de alta definición mínimo 17”
1.8.2 Capacidad de almacenamiento mínimo de 5000 imágenes y 120 Gb o mayor
1.8.3 DICOM print, DICOM storage , DICOM worklist
1.8.4 Con unidad de grabación CD-R o DVD. Con visualizador DICOM
SUBTOTAL 1 |  |  | 17 |  |  | 0
1 | COMPRESOR ODONTOLOGICO | 1. Motor eléctrico monofásico | 1 |  |  | 0
2. Voltaje de alimentación 120V
3. Capacidad mínima del tanque 130l
4. De dos cabezales
5. Minimo 3 HP
6. Con sistema de purga automatico
2 | MICROMOTOR CON CONTRANGULO | 1. Set micromotor neumático, debe incluir contraangulo | 2 |  |  | 0
2. Maximo de revoluciones 40.000 rpm para el contra angulo y 25000 rpm para el micromotor.
3. Bajo nivel de ruido y vibración
4. Conexión tipo borden
5. Boquilla spray
3 | PIEZA DE MANO DE ALTA | 1. Rotación entre（velocidad） 340.000 - 480.000 min-1 | 10 |  |  | 0
2. Tamaño del Cabezal MINI O ESTANDAR.
3. Material resistente a la corrosión
4. Sistema de acople de fresa con llave O Push Botton
5. Esterilizable en autoclave hasta un máximo de 135°C.
4 | LARINGOSCOPIO | 1. Mangos: Hechos en metal que no cause corrosión, compatibles con todos los modelos de hojas 1 Adulto y 1 Pediátrico | 6 |  |  | 0
2. Alimentación por baterías recargables o alcalinas: Tipo C, tipo D o tipo AA
3. Iluminación: Por Fibra óptica, Luz blanca de 2.5 Volts. como mínimo.
4. Hojas hechas de acero inoxidable: Neonatal. 0 (Macintosh) y 00, 0 (Miller). Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller), Adulto 3,4 (Macintosh y Miller), Adulto 5 (Miller)
5 | BOMBA DE INFUSION | 1. Mecanismo Bomba Peristáltica | 4 |  |  | 0
2. Rango de frecuencia de flujo: 1 – 2.000 ml/h (incremento 1 ml/h)
3. Volumen de infusión acumulado 1 – 9999 ml Limite de Volumen 1 – 9999 ml (incremento 1 ml/h)
4. Precisión ± 5%
5. Frecuencia KVO 1 ml/h
6. Frecuencia Bolus 600 ml/h
7. Visualización: Pantalla LCD
8. Conexión 120 VAC/60Hz
9. Certificado de calibración, por laboratorio ONAC
6 | MONITOR FETAL | 1. Pantalla LCD 5.6” TFT Color | 1 |  |  | 0
2. Monitorización Gemelar
3. Visualización de Formas de Ondas, Numérica, mixta
4. Detección de Movimiento Fetal Automático
5. Transductor FHR de 12 cristales (a prueba de agua)
6. Interface USB para la transmisión de Datos
7. Conexión con central de monitoreo (opcional)
8. Impresora de alta resolución
9. Conexión 120 VAC/60Hz
10. Certificado de calibración
7 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | 1. Equipo para diagnostico de órganos de los sentidos de pared led | 5 |  |  | 0
2. Transformador de pared de 120 V a min de 3.5 v.
2.1 Con dos mangos.
2.2 Encendido automático al retirar el mango de su base y apagado automático al colocarlo nuevamente en la base
3. Compuesto por un (1) oftalmoscopio con sistema de iluminación de 3.5 volts como mínimo
3.1 Con al menos 6 aperturas y 3 filtros
3.2 Con lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40
4. Compuesto por (1) otoscopio con iluminación de 3.5 volts como mínimo.
8 | BASCULA ADULTO | 1. Despliegue del peso digital. | 4 |  |  | 0
2. Capacidad minima 180 kilogramos.
3. Sensibilidad de 100 gramos o mayor
4. Conversion de libras a kilos, HOLD y TARA.
5. Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. y/o baterías
6. Certificado de calibración, por laboratorio ONAC
9 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | 1. Lámpara pielitica / rodable | 1 |  |  | 0
2. tipo LED
3. temperatura del color 4200 a 5.500k
4. intensidad de luz a distancia de trabajo de min 15000 Lux
5. Mínimo 50000 horas de vida útil
6. Funciones de encendido/apagado sin contacto
10 | ELECTROESTIMULADOR | 1. 3 modos de operación: Explosión, Constante y Modulado | 4 |  |  | 0
2. Controles para el tiempo de Tratamiento y auto apagado
3. Frecuencia: 2 a 150 Hz
4. Canales : 2 – Electrodos 4 autoadhesivos de 40 x 40 mm
5. Alimentación : Batería 9 V DC
6. Juego de cable hembra
7. Juego d electrodos adhesivos
11 | TERMOHIGROMETRO | 1. Visualización de pantalla LCD | 10 |  |  | 0
2. Rango de medición interna 0-50°C
3. Precision de la temperatura +/- 1°C
4. Exactitud en la humedad +/-5%
5. Con sonda de sensado 3m impermeable
6. Medicion de temperatura de max y min
6. Alimentación bateria
7. Certificado de calibración, por laboratorio ONAC
12 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | 1. Modulo de 4 servicios | 1 |  |  | 0
2. conexiones tipo borden
3. regulador de presión de agua
4. jeringa triple push botón
5. eyector de saliva con regulador y manguera
6. Compresor aire seco libre de aceite de 1 HP 110-120 V – 50-60Hz
7. Sillón portátil plegable que soporte peso hasta 150 kilos
8.lámpara de luz fría Led
9.escupidera en acero inoxidable
10. bandeja para instrumental en acero inoxidable
11. butaco odontólogo plegable
13 | CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN | 1. (2) funciones ascenso/descenso función del movimiento del espaldar. | 4 |  |  | 0
2. Bandeja de residuos en acero inoxidable.
3. Tendido en polimero de alta resistencia de dos sesiones, 1 móvil y 1 fija.
4. (2) barandas en acero inoxidable
5. Ruedas de alta resistencia de 5" abs con freno individual y rotacional en las 4 ruedas.
6. Estructura en acero tipo cr de alta resistencia con soporte maximo de peso 160 Kg.
7. Colchoneta impermeable anti fluido.
8. Acabado en pintura electroestatica.
9. Soporte de liquídos, portabala de oxìgeno.
10. Dimensiones: largo 200 cm ancho:80 cm alto:85 cm
14 | MANTAS TERMICAS | 1. Con regulador de temperatura | 2 |  |  | 0
2. Voltaje de alimentación 120V 60Hz
3. Cable de min 2 m de largo
4. Función de apagado automático
5. Tamaño min de 30 cm * 60 cm
15 | CENTRÌFUGA | 1. Digital de mínimo 12 tubos | 1 |  |  | 0
2. Con mínimo 12 Porta Tubos 15 ml
3. Programación de velocidad, fcr, tiempo
4. Tapa con cierre de seguridad
5. Rango de Velocidad mínimo 500 rpm - 4000 rpm
6. Conexión eléctrica 120 V - 60Hz
16 | INCUBADORA DE BIOLÓGICOS | 1. Temperatura de trabajo: 57 °C | 1 |  |  | 0
2. Capacidad mínima: 3 indicadores biológicos
3. Con termómetro de verificación de temperatura de funcionamiento
4. Conexión eléctrica 120V - 60Hz
5. Que permita la incubación de controles biológicos compuestos por la espora G. Stearothermophilus
SUBTOTAL 2 |  |  | 57 |  |  | 0
1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PORTATIL INCLUYENDO ELECTRODOS ADHESIVOS PARA ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, CON FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE | 1. Equipo portátil de 3.5 KG de paso máximo | 1 |  |  | 0
2. Con sistema de análisis automático para la determinación de un ritmo desfibrilable
3. Suministro de un choque de desfibrilación utilizando una onda bifásica
4. Con sistema de instrucciones de voz en español
5. Para uso pediátrico y adulto
6. Electrodos adhesivos adulto y pediátricos
7. Batería con duración mínima de 24 meses en estado de espera
2 | FONENDOSCOPIO ADULTO | 1. Arco y auriculares de material inoxidable | 1 |  |  | 0
2. Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario
3. Olivas flexibles fabricadas de silicón, goma o plástico grado médico, libre de látex lavables.
4. Tubo flexible de un largo de mínimo 50 cm
5. Cápsula adulto para auscultación fabricada en material inoxidable
6. Cápsula para membrana dentro del rango de 4.5 a 5 cm de diámetro
7. Con sistema de rotación para el cambio de diafragma/campana
8. Membrana o diafragma acústica fabricada en un material de fibra de nylon, fibra de vidrio, plástico, policarbonato
9. Con anillo anti frío de goma, silicón o plástico grado médico libre de látex
3 | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | 1. Arco y auriculares de material inoxidable | 1 |  |  | 0
2. Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario
3. Olivas flexibles fabricadas de silicón, goma o plástico grado médico, libre de látex lavables.
4. Tubo flexible de un largo de mínimo 50 cm
5. Cápsula pediatrica para auscultación fabricada en material inoxidable
6. Cápsula para membrana dentro del rango 1,9 a 4 cm de diámetro
7. Con sistema de rotación para el cambio de diafragma/campana
8. Membrana o diafragma acústica fabricada en un material de fibra de nylon, fibra de vidrio, plástico, policarbonato
9. Con anillo anti frío de goma, silicón o plástico grado médico libre de látex
4 | TENSIÓMETRO ADULTO | 1. Carátula con escala graduada de 0 a 300 mm Hg. | 1 |  |  | 0
2. Capacidad para medir presión con precisión de ± 3 mmHg.
3. Brazaletes reusables con forro de tela no conductiva y cierre tipo velcro, de diferentes medidas: neonatal, pediátrico, adulto y adulto grande u obeso.
4. Perilla de insuflación con válvula de desinflado para perilla insufladora.
5. Tubo o manguera con longitud de 50 cm. como mínimo.
6. Certificado de calibración por casa matriz o por laboratorio ONAC
5 | TENSIÓMETRO PEDIATRICO | 1. Carátula con escala graduada de 0 a 300 mm Hg. | 1 |  |  | 0
2. Capacidad para medir presión con precisión de ± 3 mmHg.
3. Brazaletes reusables con forro de tela no conductiva y cierre tipo velcro, de diferentes medidas: neonatal, pediátrico, adulto y adulto grande u obeso.
4. Perilla de insuflación con válvula de desinflado para perilla insufladora.
5. Tubo o manguera con longitud de 50 cm. como mínimo.
6. Certificado de calibración por casa matriz o por laboratorio ONAC
6 | ASPIRADOR SECRECIONES | 1. Aspirador de succión continúa para uso general. | 1 |  |  | 0
2. Modo de operación continúo.
3. Funcionamiento por medio de bomba: de pistón, diafragma o vena rotatoria.
4. Con un flujo mayor a 25 l/min.
5. Sistema para encendido/apagado
6. Sistema de regulación del nivel de succión.
7. Regulación del nivel de succión, por válvula o control electrónico.
8. Ajuste de la presión de succión de 0 a 550 mmHg o mayor.
9. Nivel máximo de ruido 60dB.
10. Con recipiente de plástico reusables.
11. Capacidad total de recolección de 1 litro como mínimo.
12. Con protección de sobre flujo y filtro hidrofóbico.
13. Con filtro antibacterial en la salida del aire.
14. Con mangueras, conectores y adaptadores.
7 | GLUCOMETRO | 1. Equipo portátil para medir la concentración de glucosa en sangre utilizando tiras reactivas y sangre capilar. | 1 |  |  | 0
2. Método de medición: electroquímico, reflactancia, biosensor, colorimetría o absorbancia.
3. Capacidad de medición de 20 a 450 mg/dl, o mayor.
4. Volumen de muestra máximo de 10 micro litros.
5. Con solución de control
6. Con pantalla de cristal líquido.
7. Dispositivo de punción semiautomática para la obtención de muestras de sangre capilar.
8. Tiempo de prueba: máximo 45 segundos
9. Con capacidad de memoria de al menos 150 pruebas.
10. Sin pérdida de memoria si la batería es removida.
11. Indicador visual de batería baja.
12. Baterías desechables asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo
8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL CON ACCESORIOS PARA ADULTO Y PEDIATRICO | 1. Monitor pantalla mínimo de 10 pulgadas | 1 |  |  | 0
2. Pantalla TFT o tecnología superior
3. Con capacidad de conexión a red de monitoreo
4. Protección contra descarga de desfibrilador
5. Detección de marcapasos
6. Al menos 6 curvas simultaneas en pantalla
7. ECG que permita despliegue simultaneo de al menos 2 curvas con análisis del segmento ST
8. Pletismografía
9. Frecuencia cardiaca
10. Frecuencia respiratoria
11. Saturación de oxigeno
12. Presión no invasiva (sistólica, diastólica, y media)
13. Temperatura
14. Modo manual y automático a diferentes intervalos de tiempo para tomar la presión
15. Tendencias gráficas y numéricas de todos los parámetros min 24 horas seleccionables por el usuario
16. Con accesorios reusables neonato, pediátrico, adulto normal y adulto XL o bariatrico (Sensor de saturación, sensor de temperatura, brazaletes
Cable de paciente ECG)
17. Con batería de al menos 2 horas de duración, con indicar de bajo nivel de carga en pantalla
18. Alarmas audibles y visibles que permita configurar limites inferior y superior para: saturación de oxígeno,
frecuencia cardiaca, presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media), temperatura, frecuencia respiratoria
19. Alarmas del sistema que indique estado de funcionamiento del monitor
20. Con silenciador de alarmas
9 | CAMILLA PRINCIPAL CON SISTEMA DE ANCLAJE Y CINTURONES DE SEGURIDAD O CORREAS PARA SEGURAR EL PACIENTE | 1. Estructura aluminio alta resistencia plegable | 1 |  |  | 0
2. Ajuste respaldo 0º a 60º
3. Barandales de protección uno por cada lado.
4. Largo plegada 190 cm. Aprox.
5. Bandas de ruedas plegables de forma mecànica
6. Ancho plegada 55 cm. Aprox.
7. Alto plegada 73 cm. Aprox.
8. Alto 100 cm. Aprox.
9. Cinturones de seguridad parte superior y parte inferior.
10. Bloqueo dispositivo de fijaciòn
11. Bandas de ruedas plegables de forma mecanica.
12. Freno manual.
10 | DOPPLER FETAL | 1. Bateria: Operaciòn con bateria de litio recargable 2,4VCC | 1 |  |  | 0
2. Frecuencia de ultrasonido: 2/3 MHz (+-10%)
3. Intensidad de ultrasonido: < 10 mW/cm2
4. Pantalla: 45mm × 25mm LCD
5. Rango de medición FHR: 50/210 bpm
6. Resolución FHR: 1bpm
7. Precisión FHR: ± 3bpm
8. Consumo de energía: <1W
11 | CAMILLA SECUNDARIA PARA INMOBILIZACIÒN ESPINAL Y CORREAS PARA ASEGURAR EL PACIENTE | 1. Material polietileno de alta densidad radio traslúcida | 1 |  |  | 0
2. Tres correas de sujeción elaborado en reata acanalada reforzada tipo seguridad con chapas tipo clic en polímero de alta resistencia
3. Incluido inmovilizador de cuello
4. Dimensiones: Largo: 183 cms Ancho: 40 cms Grosor: 6 cms Peso:7.5kg
12 | TABLA ESPINAL O CHALECO DE EXTRACCIÒN VEHICULAR | 1. Material Polietileno de alta densidad | 1 |  |  | 0
2. Dimensiones: Largo: 81 cms Ancho: 31 cms Peso: 1,3kg
13 | ATRIL PORTASUEROS DE DOS GANCHOS | 1. Base fundida tres patas | 1 |  |  | 0
2. Fabricado en tubo redondo cold-rolled
3. Varilla telescopica
4. Dimensiones aprox.: 1.20 a 2.10 mts.
5. Acabados en cromo
6. Sin ruedas
14 | SILLA DE RUEDAS PORTATIL LIVIANA Y PLEGABLE | 1. Altura del asiento: 48Cm | 1 |  |  | 0
2. Altura de la silla de ruedas: 85Cm
3. Ancho del asiento: 56Cm
4. Capacidad de peso: 100Kg
5. Diametro rueda delantera: 22Cm
6. Diametro rueda trasera: 58Cm
7. Material Estructural: Marco de acero
8. Peso: 17Kg
9. Tapicería: Nylon
15 | PINZA DE MAGIL | 1. Longitud 17cms | 1 |  |  | 0
2. Esterilizado por aceleración de electrones
3. elaborado en PVC grado médico, atoxico, apirógeno, estéril
4. Componentes: Acero inoxidable quirúrgico
16 | TIJERAS DE MATERIAL O CORTA TODO | 1. Materiales: Acero inoxidable | 1 |  |  | 0
2. Largo: 10 cm
17 | RIÑONERA | 1. Material acero inoxidable | 1 |  |  | 0
18 | PATO PARA MUJERES | 1. Material: Polietileno liviano | 1 |  |  | 0
2. Capacidad: 35 onzas líquidas
19 | PATO PARA HOMBRES | 1. Material: Polietileno liviano | 1 |  |  | 0
2. Capacidad: 1 litro líquido
20 | LINTERNA | 1. Material: Estructura en plástico ABS de alta resistencia | 1 |  |  | 0
21 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA | 1. Fabricado en lamina poliester | 1 |  |  | 0
2. Doble color dorado y plata
3. Peso: 67 GR
4. Medidas: 210 x 160 CMS
22 | OXIGENO MEDICINAL CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 3 MTS CUBICOS | 1. Cilindro de oxígeno en acero, CAPACIDAD: 3,5 MTS CUBICOS | 1 |  |  | 0
23 | OXIGENO MEDICINAL PORTATIL DE MINIMO 0,5 MTS CUBICOS | 1. CAPACIDAD: 682 LITROS (0,682 M3) | 1 |  |  | 0
2. VALVULA CGA 870 - SIN CONTENIDO DE OXIGENO
3. PRESION DE CARGA 2000 PSI
4. DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSION
24 | CONJUNTO PARA INMOBILIZACIÓN QUE CUENTA CON INMOBILIZADORES CERVICALES GRADUABLE ADULTO (2) PEDIATRICO (2) INMOBILIZADORES DE CABEZA, INMOBILIZADORES PARA EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES | 1. Material: CARTON PLATS X 8 PIEZAS (4 ADULTO Y 4 PEDIATRICOS) PARA Pierna, Tobillo, Brazo y Cuello | 1 |  |  | 0
SUBTOTAL 3 |  |  | 24 |  |  | 0
TOTAL |  |  | 98 |  |  | 0
FIRMA DEL PROPONENTE